LB-50型BOD快速测定仪概述：

LB-50型BOD快速测定仪生化需氧量（BOD5）传统的测定方法时标准稀释法，该方法需要５天分析周期，操作过程烦琐，因而给污水处理及环境检测带来了许多不便。LB-50型BOD快速测定仪采用微生物电极法，能快速测定水样中的 BOD值，而且操作简便，测量准确。 LB-50型BOD快速测定仪的工作原理基于微生物对有机物的耗氧代谢，可在８分钟内完成一个样品的测定，大大缩短了测定所需的时间。该方法符合《水质生化需氧量（BOD）微生物传感器快速测定法》(HJ/T86-2002)要求，在2002年出版发行的《水和废水检测分析方法》（第四版）中列为Ａ类方法。

LB-50型BOD快速测定仪测量原理：

当含有饱和溶解氧的样品进入流通池中与微生物传感器接触，样品中溶解性可生化降解的有机物收到微生物菌膜中菌种的作用而消耗一定的氧，使扩散到氧电极表面上氧的质量减少。当样品中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度（质量）达到恒定时，此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定，因此产生一个恒定的电流。由于恒定电流的差值与氧的减少量存在定量关系，在其线性范围内，消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比，溶解氧电极测出溶解氧的减少量，从而计算出BOD值。

LB-50型BOD快速测定仪技术参数：

测量范围：1 mg／L-4000mg／L         重复性：10％        —次测样时间：8分钟        进样方式：恒流连续进样        缓冲溶液消耗：4.5ml/min        所需样品体积：每测一次约需40ml        使用温度范围：5℃-35℃        环境湿度：≤70％        外部尺寸：560mm × 360mm × 200 mm        重量：20kg